绝缘子分布电压测量表的使用说明书

www.whboyu.com

尊敬的顾客

感谢您购买本公司绝缘子分布电压测量表。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式    告  知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目　　录

一、原理………………………………………………5

二、使用方法…………………………………………5

三、主要技术参数 …………………………………6

型绝缘子分布电压测量表主要用于交流线路35～500kV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。也可用于试验室内各种35kV以及交流电压绝缘子的电压分布测量。是一种理

想的保障线路运行安全的检测仪表和带电作业辅助工具。

一、原理

型表采用静电式结构，将被测电压变成电场进行测量。因而阻抗高，对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经内部放大处理，最后以电压值的形式，由LCD数字显示输出。因此测量时操作迅速，简单明了。

二、使用方法

参照装配图，组装仪表。用M8螺丝将表装于绝缘操作杆上，杆的长度应符合带电作业的规定，见附表。调整接头，使接触杆与被测绝缘子的悬挂方式对应，能顺利地接触到被测绝缘子两端的金属部分。连接好插头，打开开关，有液晶显示便可工作，读数的单位为kV。

附表:配套绝缘操作杆要求

额定电压（kV）

| 额定电压（kV） | 有效长度（M） | 工频耐受电压 |  | 试验时间（mim） | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值（KV） | 试验值（KV） |  |  |
| 35 | 2.5 | 95 | 95 | 1 | 合格 |
| 66-110 | 3 | 220 | 220 | 1 | 合格 |
| 220 | 3.5 | 440 | 440 | 1 | 合格 |
| 330 | 4 | 380 | 380 | 5 | 合格 |
| 500 | 5 | 580 | 580 | 5 | 合格 |

三、主要技术参数

测量范围：1~30kV

精    度：1级

极间耐压：40kV

极间电容：2Pf

输出形式：液晶数字显示

电    源：DC9V  6F22×1节（200）小时

体    积： Ø100*34（mm）

重    量：500g

注  意  事  项

跟更换电池时，将显示盒后面的两面个螺丝拧开。

用户可以调整显示盒内的调整电位器进行校验调整。

本仪器保修两年。表头切勿交叉使用。

武汉博宇电力设备有限公司 （销售部）
地址：武汉•中国光谷创业街10栋A座25楼2504室  
 电话：027-87426055 /87429886 /87455611 
 手机：(0)15308655582
 传真：027-87429886 
 邮编：430073 
 邮件：sales@whboyu.com
 网址：http://www.whboyu.com