WH-2002系列

便携式绝缘子智能盐密测试仪

使用说明书

武汉博宇电力设备有限公司

1功能简介

WH-2002便携式绝缘子智能盐密测定仪是电力系统污秽测量专用设备，能测量电导率、温度和等值附盐密度。可实现自动测量，不需温度换算，抗干扰能力强，可适用于各种环境下的测量.

2特点

2.1 自动测量

2.1.1 自动进行校正和温度补偿

2.1.2 自动识别电导电极

2.1.3 自动显示等值附盐密度

2.1.4 自动进位及转换测量单位

2.2 采用外置电源和充电电池供电

2.3 大屏幕液晶显示

2.4 测量范围大

3  仪表的主要技术性能

3.1电极常数1    0.1μS/cm～10mS/cm

3.2电极常数10   2000μS/cm～20mS/cm

3.3 测温范围 　  0℃～100℃

3.4 电导率误差   1%(一级)

3.5 等值盐密误差 1%(一级)

3.6 温度误差  　 0.1℃

3.7 外型尺寸     205×120×35mm

3.8 重量         0.６Kg

4  装箱单与附件一致性

4.1 智能盐密测定仪主机

4.2 1.0箔黑电极

4.3 防水型温度探头

4.4 电源适配器（充电器）

5  键盘说明

5.1 电导率---显示20℃的电导率

5.2 温度键---显示温度

5.3 数字键---输入清洗表面积或用水量

5.4 清除键---清除当前输入或显示

5.5 确认键---确认当前显示内容

6  显示说明

6.1 红色灯亮表示当前显示为等值盐密.

6.2 绿色灯亮表示当前显示为电导率.

6.3 数字前显示“P”则表示当前显示温度.

6.4 显示“HHHH”表示电池进入充电状态.

6.5 显示“LLLL”表示电池无电.

6.6 显示“－－－－”表示电池含电量.

7  使用方法

7.1 电导率的测量

7.1.1 将电导电极和温度探头插上，打开电源

开关.

7.1.2 将电极及温度探头放入溶液，等待显示

数据稳定，即为电导率值.

7.1.3按“电导率”显示溶液20℃时的电导率

(只测盐密此步省略)	.

7.2 按“确认”，此时显示“E－－”字样，输

入所清洗表面积（单位cm2）．

7.3 输错请按“清除键”， 重新输入，正确后

按“确认”．

7.4 确认后，屏幕会闪显“L－－－”然后显

示溶液体积，单位为 “ml”，如与实际值不

符按“清除”后按实际情况输入.

7.5 确认后屏幕显示等值附盐密度．

8．注意事项

8.1 第二次测量时仪器会自动显示面积，若第

二次面积与第一次不同，按“清除”后重新输

入.

8.2 键盘按下，听到鸣叫声表示仪器已接收到

该输入。

8.3在测量过程中，特别在盐密测量中，部分

键盘处于锁定状态，不能使用．

8.3.1 显示“E---”或“L---”时，“电导率”

与“温度”键锁定.

8.3.2 屏幕显示默认值时，数字与温度及电导

率键锁定．

8.4 不可自行更换电导电极．

九、质保证书

武汉博宇电力设备有限公司生产的所有仪器设备实行保修，保修期是从发货之日起三年，在保修期内，负责免费检查、修理、零部件替换，用户附带生产的其他费用，如运输费用等由用户自己承担，由下列情况造成的损失，将不负责任何修理费用：

  - 由于疏忽大意，不按操作规程操作，而导致设备的损坏。

  - 不经同意，自行拆动设备，更换零部件引起的损坏。

  - 由于运输或其他搬运过程中，处理不当而引起的损坏。

附录A

表A1常用交流绝缘子表面积一览表

| 序号 | 绝缘子型号 | 上表面积 cm2 | 下表面积 cm2 | 总表面积 cm2 | 厂 家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FC70～FC120/146(127) | 566 | 1083 | 1649 | 自贡塞迪维尔钢化玻璃绝缘子公司 |
| 2 | BC8～BC12/146(127) | 566 | 1083 | 1649 |  |
| 3 | FC160/155(146,170) | 825 | 1492 | 2317 |  |
| 4 | BC160/155(146,170) | 825 | 1492 | 2317 |  |
| 5 | FC210/170 | 854 | 1458 | 2312 |  |
| 6 | FC300/195 | 1020 | 2157 | 3177 |  |
| 7 | FC7P～FC12P/146 | 611 | 1392 | 2003 |  |
| 8 | BC8P～BC12P/146 | 611 | 1392 | 2003 |  |
| 9 | FC70P～FC120P/146 | 881 | 1646 | 2527 |  |
| 10 | BC80P～BC120P/146 | 881 | 1646 | 2527 |  |
| 11 | FC16P/155(170) | 895 | 1794 | 2689 |  |
| 12 | FC160P/170(155) | 1198 | 2541 | 3739 |  |
| 13 | FC210P/170 | 1183 | 2536 | 3719 |  |
| 14 | FC300P/195 | 1627 | 3718 | 5345 |  |
| 15 | FC70DFC120D/127(146) | 1184 | 1203 | 2387 |  |
| 16 | FC160D/146(155) | 1500 | 1769 | 3269 |  |
| 17 | FC210D/155(170) | 1433 | 1468 | 2901 |  |
| 18 | LXY-70 LXY4-70 | 648 | 862 | 1510 | 南京电瓷 厂 |
| 19 | LXY-100 | 548 | 862 | 1410 |  |
| 20 | LXY-120 | 648 | 862 | 1510 |  |
| 21 | LXY-160 LXY3(4)-160 | 773 | 1325 | 2098 |  |
| 22 | LXY3-210 | 859 | 1459 | 2318 |  |
| 23 | LXY-240 | 859 | 1459 | 2318 |  |
| 23 | LXY-240 | 859 | 1459 | 2318 |  |
| 24 | LXY-300 | 1097 | 2041 | 3138 |  |
| 25 | LXHY-70 LXHY4-70 | 870 | 1378 | 2248 |  |
| 26 | LXHY5-70 | 975 | 1601 | 2576 |  |
| 27 | LXHY4-100 | 975 | 1601 | 2576 |  |
| 28 | LXHY4-120 | 975 | 1601 | 2576 |  |
| 29 | LXY3-210 | 859 | 1459 | 2318 |  |
| 30 | LXY-240 | 859 | 1459 | 2318 |  |
| 31 | LXY-300 | 1097 | 2041 | 3138 |  |
| 32 | LXHY-70 LXHY4-70 | 870 | 1378 | 2248 |  |
| 33 | LXHY5-70 | 975 | 1601 | 2576 |  |
| 34 | LXHY4-100 | 975 | 1601 | 2576 |  |
| 35 | LXHY4-120 | 975 | 1601 | 2576 |  |
| 36 | LXHY3-160 LXHY4-160 | 993 | 1806 | 2799 |  |
| 37 | LXHY5-160 LXHY6-160 | 1256 | 2415 | 3671 |  |
| 38 | LXHY1-210 | 1256 | 2415 | 3671 |  |
| 39 | LXAY-120 | 946 | 784 | 1730 |  |
| 40 | LXZY-160 | 1256 | 2415 | 3671 |  |
| 41 | LXZY-210 | 1256 | 2415 | 3671 |  |
| 42 | LXZY-300 | 1811 | 3152 | 4963 |  |
| 43 | XP-70 | 674 | 917 | 1591 | 大连电瓷厂 |
| 44 | XP-100 | 670 | 807 | 1477 |  |
| 45 | XP-160 | 681 | 891 | 1572 |  |
| 46 | XP-210 | 874 | 1112 | 1986 |  |
| 47 | XP2-210 | 950 | 1337 | 2287 |  |
| 48 | XP1-300 | 127 | 1994 | 2121 |  |
| 49 | XWP1-70 | 1162 | 861 | 2023 |  |
| 50 | XWP2-70 | 1162 | 861 | 2023 |  |
| 51 | XWP2-100 | 1288 | 1208 | 2496 |  |
| 52 | XWP2-160 | 1551 | 1208 | 2759 | 大连电瓷厂 |
| 53 | XWP-210 | 1423 | 1360 | 2783 |  |
| 54 | XDP-70C | 336 | 382 | 718 |  |
| 55 | XDP-70CN | 336 | 382 | 718 |  |
| 56 | XWP-7 | 1210 | 803 | 2013 |  |
| 57 | X-4.5 | 645 | 805 | 1450 |  |
| 58 | XP-7 | 685 | 715 | 1400 |  |
| 59 | XP-10 | 645 | 805 | 1450 |  |
| 60 | LXP-7 | 685 | 715 | 1400 |  |
| 61 | CA-596EZ(400) |  |  | 3821 | NGK |

表A2常用直流绝缘子表面积一览表

| 序号 | 型号(吨位) | 上表面积 cm2 | 下表面积 cm2 | 总表面积 cm2 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CA-774EZ(210) |  |  | 3754 | N G K |
| 2 | CA-772EZ(160) | 2900 | 845 | 3745 |  |
| 3 | CA-776EZ(300三伞) | 3951 | 1268 | 5219 |  |
| 4 | CA-765EZ(300) | 2055 | 3055 | 5110 |  |
| 5 | CA-735EZ(160) | 1355 | 2295 | 3650 |  |
| 6 | CA-745EZ(210) | 1355 | 2295 | 3650 |  |
| 7 | CA-765EZ(400) |  |  | 3980 |  |
| 8 | 大连 160KN | 1355 | 2185 | 3540 |  |
| 9 | 自贡 160KN | 1355 | 2325 | 3680 |  |

附录B  自然污秽等值盐密的测定方法

- 定义

绝缘子自然污秽的等值附盐密度，是用一定的蒸馏水清洗绝缘子表面的污秽，然后测量该清洗溶液的电导，并以在相同水量中产生相同电导的氯化钠作为该绝缘子的等值盐量，最后除以被清洗的瓷表面积即为等值盐密。

- 取样

- 取普通悬式自然污秽绝缘子串上、中、下三片的平均值或已知整串中某一片与平均值的比例时，也可只测该片盐密来推算平均值。

- 所取样品以当地污闪季节可达到的最大积污量为准，但也可测量积污时间短于最大积污期的样品，由当地积污速度推算出最大积污量。

- 清洗

- 清洗一片普通悬式绝缘子（X-4.5）用水量为300毫升。

- 清洗范围包括钢脚周围，不易清扫的最里面一圈瓷表面以外的全部瓷表面。

附录C

盐密测量的有关问题说明

用水量问题;

对于一片普通绝缘子,建议用水量用300mL .当被测绝缘子表面积与普通型绝缘子不同,可根据面积大小按比例适当增减用水量.当面积增大时,建议用水量如下:

表C1绝缘子表面积与盐密测量用水量之关系

| 面积 cm2 | ≤1500 | >1500～2000 | >2000～2500 | >2500～3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水量 mL | 300 | 400 | 500 | 600 |

WH-2002盐密智能测定仪

装   箱    单

1．WH-2002智能盐密测定仪主机       一台

2. DJS-1C 铂黑电极                  一支

3. 防水温度探头                     一根

4. 充电适配器                       一只

5. 豪华金属手提箱                   一只

6. 使用说明书                       一本

7. 合格证书                         一份

8. 装箱单                           一份

9. 保修记录卡                       一份

保 修 记 录 卡

仪器型号:  WH-2002  盐密智能测定仪

出厂日期:

仪器序码:

保修时间:  三年

维修记录:

| 故障原因 | 处 理 方 式 | 维修时间 |
| --- | --- | --- |

保修单位：武汉博宇电力设备有限公司

电    话: （027）87426055  87426066

地    址：武汉市光谷创业街10栋A座25楼2504

邮    编：430073

产品合格证

名称:     便携式绝缘子智能盐密测定仪

型号:     WH-2002

编号:

本套仪器经我公司质检部检验符合以下标准

QB2300/1761-2002

《便携式绝缘子智能盐密测定仪企业标准》

JJF2002-116

《便携式绝缘子智能盐密测定仪检定方法》

准予出厂

质检员:

日  期: