尊敬的用户：欢迎您使用DLM2290系列数字电平表。为保障您的安全和仪表正常使用，请先仔细读完本说明书再进行操作。

本仪器安全性能符合国际标准 IEC61010-1：2001。

本仪器执行标准 Q/KD 08-2004。

1 性能特点

●适用于通信、传输、电声等系统的电平检测和真有效值电压检测，宽量程和宽频率响应，多量程自动转换。还可以测量环路阻抗/低阻导体的电阻值。

●备有一个信号源 ，可输出振荡频率为800Hz（B型） 、40kHz（C型），电平-30dB～0dB(600Ω)可调节的正弦信号。

●电平档和真有效值电压档无输入信号时，延迟5分钟自动关机；电阻档10分钟自动关机；测量信号或电阻值大于各量程上限值时，有过量程指示。

●电源指示灯每隔5秒钟闪烁一次，醒目、耗电省。

● 电池供电，欠压时有欠压指示符“  ”指示。

● 3 1/2LCD数字显示，分辨率高，示值准确。

● 操作简单，携带方便。

● 具有防震、防尘、防潮结构，适应恶劣工作环境。

2  技术指标

2.1  输入电平、输入真有效值电压

●输入频率范围：

300Hz～20kHz （B型）     300Hz～80kHz （C型）

●输入电平范围及准确度：

范围：－60.0dB～+18.0dB

准确度：≤±0.5dB(≤20kHz)；

≤±1dB(20kHz～80kHz)

●输入真有效值电压范围及准确度：

范围：0.775mV～6.15V

准确度：≤±（5%RDG+2d）(≤20kHz)；

≤±（10%RDG+2d）(20kHz～80kHz)

●输入阻抗(对称输入)

600Ω/100kΩ

●输入端允许的直流电压

100kΩ时：V =  100V

600Ω 时：V =  18V    (＜2分钟)

●超量程显示

当输入电平大于＋18dB或输入真有效值电压高于6.15V时，仪表显示“+ — — —”,表示正溢出。

当输入电平小于－60dB或输入真有效值电压低于0.775mV时，仪表显示“— — — —”,表示负溢出。

- 无输入信号时，延迟5分钟自动关机时间准确度：

300S±3S.

2.2 输出信号源

●输出阻抗:  600Ω

●输出频率： 800Hz±2%（B型）   40kHz±2%（C型）

●输出电平范围：  -30dB～0dB可调节

●信号源出厂基准:

800Hz、600Ω、0dB(±0.1 dB)     （B型）

40kHz、600Ω、0dB(±0.1 dB)     （C型）

2.3 环路阻抗/低阻导体的电阻值

●电阻值范围及准确度：

范围：0 ～ 2000Ω

准确度：≤±（2%RDG+2d）

● 测试电流：   300uA（±10uA）

●超量程显示

当被测导体的电阻值大于2000Ω 时，仪表首码显示 “ 1 ” ，后三位熄灭（即：“1    Ω”） , 表示超出电阻值测量范围。

●电阻档10分钟自动关机时间准确度： 600S±6S

2.4  其它

● 绝缘电阻：  500V   ≥20MΩ

● 耐压：  AC 50Hz   1.5kV    1min

● 工作温度和湿度：   －10℃ ～ +50℃    ≤85%RH

● 贮存温度和湿度:   －15℃ ～ +55℃   ≤90%RH

● 电源：  6×1.5V(AA或 R6)电池，耗电： ≤30mA

● 外形尺寸：  190mm(L)×110mm(W)×58mm(D)

● 重量： ≈0.5kg

注:此说明书所述技术指标仅适于您现用的仪表，本公司保留对其变更的权力。

3仪表外形

| 1 电池盒（背面） | 2 选择开关 | 3 输入阻抗选择开关 |
| --- | --- | --- |
| 4 显示屏 | 5 输入电平/真有效值电压测试孔 |  |
| 6 屏蔽接地 | 7 输出电平/电阻测试孔 |  |
| 8欠压指示符 | 9电源指示灯 | 10输出电平调节旋钮 |

4  使用方法

4.1  电池的检查及更换

仪表在接通电源工作时，若显示屏显示“”欠压符号，表示电池电量不足，应更换新电池。换下的旧电池请勿乱扔,以免污染环境。

4.2 输入电平测量

将仪表选择开关置于Level（电平）档，并将被测信号源连接至输入电平/真有效值电压测试孔，选定Iput Impedance(输入阻抗),显示屏即显示被测信号源的电平值。当被测信号源的电平值大于＋18dB 时，仪表显示“+ — — —”,表示正溢出。  当被测信号源的电平值小于－60dB时，仪表显示“— — — —”,表示负溢出。如果仪表处于溢出状态的时间超过5分钟则自动关机。

. 4.3输入真有效值电压测量

将仪表选择开关置于AC.V / RMS（真有效值电压）档，并将被测信号源连接至输入电平/真有效值电压测试孔，选定Input Impedance(输入阻抗),显示屏即显示被测信号源的真有效值电压。当被测信号源的真有效值电压高于6.15V时，仪表显示“+ — — —”,表示正溢出。当被测信号源的真有效值电压低于0.775mV时，仪表显示“— — — —”,表示负溢出。如果仪表处于溢出状态的时间超过5分钟则自动关机。

4.4环路阻抗/低阻导体的电阻值测量

将仪表选择开关置于Resistance（电阻）档，连接好被测导体，显示屏即显示被测导体的电阻值。当被测导体的电阻值大于2000Ω 时，仪表首码显示 “ 1 ” ，后三位熄灭（即：“1    Ω”） , 表示超出电阻值测量范围。如果仪表处于电阻档的时间超过10分钟则自动关机。

- 关闭电源

将仪表选择开关置于Off档，电源关闭后，LCD熄灭。

6  保管

● 仪表长期不使用，应将电池取出，避免电池液溢出腐蚀仪表。

- 本仪表应避免受潮、雨淋、跌落、暴晒等。存放在无粉尘, 无腐蚀性气体，通风良好的场所。

7  附件

测试线           2根

使用说明书       1份

合格证           1份

仪表包           1个